DreamLab人体无线生理信号采集仪器

开关键，1次开机，2次关机

开机后电子屏幕会显示该设备ip

信号处理系统

连接设备后会在屏幕下方显示连接设备ip和设备剩余电流以及当前电流

曲线窗口处鼠标滚轮可以上下移动曲线位置

选择不同换能器时高级设定中的放大倍数和基线不同

问题记录：（未连设备）

需要下载到本地，共享文件夹映射网络驱动器到本地，无法正常打开电子讲义，其他功能正常

全屏最小化到托盘再打开界面后非全屏状态

点击窗口右上角缩小按钮，界面缩写不明显

保存后的数据二次保存后X轴数据异常且快捷键失效

读取保存的数据，数据回看和X轴缩放移动功能不稳定

设置>>选择通道，不点击确认按钮，叉掉窗口，界面设置生效

初次使用，异常弹窗‘是否继续用上次实验分组登录’

新建绑定用户时，第一次关注公众号用户，消息弹窗指引绑定平台不明显‘你已经扫码成功，不需要重复操作’

上次登录过的用户，再次打开软件时，选择是否登录时，下面显示的已加入分组的用户不明显

无实验文件的时候，选择保存文件，可以保存成功，但是保存成功窗口异常，同理加载空数据文件，加载成功窗口异常

设置-高级设定界面，输入框外的文字可进行点击编辑或者删除

设置换能器，选择完气流后选择握力，查看换能器发现气流和握力同时被选中

新建虚拟通道功能，选择完channel后没有进入下一界面，问题偶现

新建虚拟通道时，到选择信号界面，选择后需要点击2下下一页才能进入选择计算方法界面

新建或者选择编辑虚拟通道时，如果不一直点击到最后的确认窗口，在任意中间窗口直接关闭，再次新建或者选择编辑虚拟通道时，选择channel后无法正常跳转到信号选择窗口(设备连接时也会出现)

音频设备更换失败

管理输入错误密码再输入正确密码，界面’密码输入错误‘的提示未消失

希望增加功能

左右拖动曲线图，在当前放大比例下查看不同位置曲线图---->界面下方有拖动框，可以左右拖动查看不同X轴位置的图形

窗口不能在边界处或者四角通过拖拽进行放大和缩小

帮助栏无当前版本信息，可以展示当前版本及最新版本，开发者等信息，参考其他软件

管理输入密码时增加可查看密码按钮

标记文本框不支持鼠标框选内容，只能从后到前的顺序一个一个删除字符

增加断开当前连接设备功能